Vliv extrakčního činidla a doby extrakce na stanovení obsahu tuku v krmivech

Michal Douša

ÚKZÚZ Brno, regionální laboratorní oddělení Plzeň, Slovanská alej 20, 317 60 Plzeň

Úvod

Stanovení obsahu tuku v krmných surovinách a krmných směsích je významné proto, že tuk je nositelem vysoké energetické hodnoty a proto je v některých krmivech základním jakostním znakem. Za uzanční metodu stanovení obsahu tuku v krmivech je vždy považována extrakční metoda (Standard Methods of the Oils and Fats Division of the IUPAC; ČSN 46 7092 Metody zkoušení krmiv; Vyhláška č. 222/1996 Sb. Ministerstva zemědělství) s použitím diskontinuálního Soxhletova extraktoru nebo různých konstrukcí extraktorů kontinuálních (Twisselmann), komerčně dodávaných. Přesto má stanovení obsahu tuku poměrně velké množství úskalí a problémů. Prvním z problematických aspektů je použité extrakční rozpouštědlo. Nejčastěji se používá diethylether nebo petrolether a dále n-hexan. Extrakce diethyletherem má řadu nevýhod. Jednak je hořlavinou I. třídy nebezpečnosti a práce s ním vyžaduje splnění řady přísných bezpečnostních předpisů. Během extrakce je vzhledem k vyšší polaritě diethyletheru společně s tukem z krmiva extrahována řada látek, které vykazují odlišnou nutriční hodnotu než vlastní tuk (cukry, barviva, vosky, lipofilní vitamíny, nižší mastné kyseliny, látky steroidní povahy) a extrakt je právem označován jako „hrubý tuk“. Výše uvedené nevýhody lze eliminovat změnou extrakčního rozpouštědla a to za petrolether nebo n-hexan, přesto, že poskytují nižší výsledky než diethylether. Výsledky jsou sice systematicky nižší, avšak bývají správnější, protože řada látek, které jsou rozpustné v diethyletheru, se do n-hexanu resp. petroletheru neextrahují a tato skutečnost je příčinou kvantitativních rozdílů ve výtěžku (ISO 6492 Animal feeding stuffs; Bassler R., Putzka H.A., 1975). Ve snaze nahradit hořlavá extrakční rozpouštědla méně nebezpečnými rozpouštědly, byla experimentálně používaná např. chloroform, trichlorethylen, tetrachlormethan. Podle polarity nejvíce balastních látek extrahuje diethylether, pak v řadě petrolether, n-hexan, chlor a fluorchlorované uhlovodíky. Výsledky těmito rozpouštědly jsou však ještě variabilnější vzhledem k rozdílné polaritě těchto látek a jejich afinitě k nečistotám obsažených v krmivech. Proto je výhodné, a na doporučení mezinárodních norem i nutné, uvádět extrakční činidlo použité ke stanovení u výsledku obsahu tuku (ISO 6492 Animal feeding stuffs).

Méně známý je fakt, že komerčně dodávané kontinuální extraktory poskytují zejména při vyšších obsazích tuků systematicky nižší výsledky oproti klasickým metodám stanovení. K porovnání vlivu použitého rozpouštědla na obsah tuku v krmivech jsme použili jednak normou doporučovaný diethylether a následně n-hexan s chemickými a fyzikálními charakteristikami uvedenými níže. Jako vzorek jsme použili vzorek kukuřičného šrotu, vzorek pšenice a rybí moučky. Klasické stanovení tuku bylo prováděno na Soxhletově extrakčním přístroji po dobu 6 hodin a dále bylo použito komerčně vyráběného extraktoru Soxtec 1043 švédské firmy Tecator.

Experimentální podmínky

Vliv rozpouštědla

1 g zkušebního vzorku kukuřičného šrotu a pšenice se extrahoval na extraktoru Soxtec diethyletherem (DE) a n-hexanem s cyklem doby extrakce 45 a 60 minut při teplotě olejové lázně 100 oC.

Vliv extrakčního přístroje

5 g zkušebního vzorku rybí moučky se extrahoval na Soxhletově přístroji po dobu 6 hodin ve 14 opakováních diethyletherem a pro porovnání se extrahoval na extraktoru Soxtec diethyletherem s cyklem doby extrakce 45 minut při teplotě olejové lázně 100 oC.

Výsledky byly porovnány a statisticky zpracovány Studentovým t-testem shody průměru a Fisher-Snedecerovým F-testem homogenity rozptylu. Zda jsou splněny základní předpoklady normality souboru dat byl použit test normality kombinací výběrové šikmosti a špičatosti (Meloun M., Militký J., 1994).

Výsledky a diskuse

Vliv rozpouštědla

Doba extrakce byla zvolena na 45 a 60 minut. Při časovém cyklu 45 minut je průměrná hodnota obsahu tuku kukuřičného šrotu pro hexan 31,7 g/kg a pro diethylether 37,7 g/kg. Obsah tuku pšenice pro hexan je 15,2 g/kg proti průměru kontrolního vzorku 17,7 g/kg získaného diethyletherem. Za povšimnutí stojí velikost směrodatné odchylky (STD), platí STDHexan > STDDE a testováním homogenity rozptylů bylo zjištěno, že rozdíly jsou statisticky významné. Testem shody středních hodnot bylo zjištěno, že rozdíl průměrů je statisticky významný. Tyto závěry platí pro kukuřičný šrot i pšenici.

Při časovém cyklu 60 minut je průměrná hodnota obsahu tuku kukuřičného šrotu pro hexan 33,6 g/kg a proti kontrolnímu vzorku extrahovanému diethyletherem 37,7 g/kg. Obsah tuku pšenice pro hexan je 16,4 g/kg proti průměru kontrolního vzorku 17,7 g/kg získaného diethyletherem. Velikost směrodatné odchylky stanovení obsahu tuku hexanem se blíží směrodatné odchylce stanovení obsahu tuku diethyletherem a testem shody rozptylů bylo zjištěné, že rozdíly jsou statisticky nevýznamné (rozptyly jsou shodné). Testem shody středních hodnot bylo zjištěno, že rozdíl průměrů je statisticky významný. Tyto závěry platí pro kukuřičný šrot i pšenici. Při extrakci n-hexanem dostáváme nižší výsledky obsahu tuku pro vzorky pšenice i kukuřičného šrotu proti kontrolnímu výsledku obsahu tuku získaného diethyletherem. Prodloužením doby extrakce dochází k přiblížení rozptylů stanovení obsahu tuku hexanem, prodloužením doby extrakce dostáváme vyšší hodnoty obsahu tuku, ale testováním shody středních hodnot bylo zjištěno že rozdíly průměrů jsou statisticky nevýznamné.

Vliv extrakčního přístroje

Ze získaných výsledků je zřejmý vliv použitého extrakčního přístroje na výsledky obsahu tuku. Na automatických kontinuálních extraktorech typu Soxtec dostáváme nižší výsledky při vyšších obsazích tuku v krmivu oproti klasické Soxhletově metodě. Vzorek rybí moučky, kde zjištěný obsah tuku klasickou metodou byl  = 83,5 g/kg, Soxtec poskytuje hodnotu  = 76,4 g/kg tj. o 7,1 g/kg (8,5 % rel.). Z výše uvedených výsledků pak ani prodloužení doby extrakce nevede k vyšším výsledkům obsahu tuku.

Závěr

Byl jednoznačně prokázán vliv použitého rozpouštědla k extrakci tuku na extrakčním přístroji Soxtec. Diethylether jako polárnější rozpouštědlo poskytuje systematicky vyšší výsledky oproti n-hexanu jako rozpouštědlu a ani prodloužení doby extrakce nevede ke statisticky prokazatelně vyšším výsledkům při použití tohoto rozpouštědla. Statisticky prokazatelný vliv na výsledný obsah tuku má rovněž analytická metoda. Při použití kontinuálního extraktoru typu Soxtec metoda poskytuje při vyšších obsazích tuku systematicky nižší výsledky oproti metodě klasické za použití Soxhletova přístroje. Proto je v případě stanovení obsahu tuku u surovin s vysokým obsahem tuku nebo u tukovaných krmných směsí potřeba citlivě přistupovat k problematice stanovení tuku a výsledky získané na automatických kontinuálních extraktorech (Soxtec) posuzovat jako předběžné či informativní. Pokud se týká hodnocení kruhových testů a kontrolních vzorků na obsah tuku v krmivech, je tedy vždy nutné pohlížet na výsledky za jakých podmínek byly tyto získány (zařízení a extrakční činidlo).

Literatura

1. Standard Methods of the Oils and Fats Division of the IUPAC, 5th Edition, Met. I.B.2,

Butterworths, London 1964.

2. ČSN 46 7092 Metody zkoušení krmiv, část 7, Stanovení hrubého tuku.

3. Vyhláška č. 222/1996 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze, ve znění pozdějších předpisů.

4. ISO 6492 Animal feeding stuffs - Determination of hexan extrakt content, 1984.

5. Bassler R., Putzka H.A.: Ladwirtsch. Forsch. 28, 56 (1975)

6. Bassler R., Putzka H.A.: Kraftfutter 67, 129 (1984)

7. Meloun M., Militký J.:“Statistické zpracování experimentálních dat“,  Praha  1994