Praktické zkušenosti a připomínky ke stanovení virginiamycinu v krmivech metodou HPLC

Michal Douša

ÚKZÚZ Brno, regionální laboratorní oddělení Plzeň, Slovanská alej 20, 317 60 Plzeň

Úvod

Virginiamycin je aktivní složka přípravku Stafac, zaregistrovaný firmou Pfizer (Belgie), stimulátor růstu pro různé kategorie zvířat. Virginiamycin je vícesložkový antibiotický laktonový polypeptid produkovaný Streptomyces virginae s majoritní složkou virginiamycinu M1 a S1. Komerčně vyráběný produkt obsahuje asi 75 % složky M1 a 5 % složky S1, dále obsahuje minoritní složky  M2, M3 a S4 (I, II).1,2  Virginiamycin je extrahován z fermentační směsi a tento surový produkt je poté granulován s karboxymethylcellulosou a uhličitanem vápenatým na požadovanou aktivitu.

V[S1] R1=C2H5; R2=CH3; R3=H; R4=H

V[S2] R1=C2H5; R2=H; R3=H; R4=H

V[S3] R1=C2H5; R2=CH3; R3=OH; R4=H

V[S4] R1=CH3; R2=CH3; R3=H; R4=H

V[S5] R1=CH3; R2=H; R3=OH; R4=H

(I)

V[M2]= 24,37 dehydro- V[M1]

(II)

Původní standard virginiamycinu byl připraven v roce 1958 jako jeden z prvních průmyslových standardů. Ten měl v té době  nejlepší čistotu a jeho aktivita byla definována jako 100 %. Původní standard jako referenční, následující standardy, připravené zdokonalenými purifikačními metodami, vykazovaly aktivity větší než 100 % a dosahují dnes až 222 % (resp. 2220 g.mg-1).

Samotné složky komplexu M1 a S1 vykazují pouze velmi slabou biologickou aktivitu, ale směs obou těchto složek má větší biologickou aktivitu než odpovídá pouhé sumě jednotlivých komponent. Tato biologická aktivita (MC) se tedy může počítat na základě koncentračního poměru M1: S1 a odvodit ze synergické křivky3,4:

MC=CF⋅M1+S1

kde CF je korelační faktor synergické křivky:

CF = 0,001621681R2 + 0,214866R - 3,94156

a R je koncentrační poměr M1: S1:

R=M1⋅100M1+S1

Největší biologické aktivity se tedy dosáhne při poměru složek M1: S1 = 67 : 33.

Ke stanovení aktivity virginiamycinu v premixech doplňkových látek a finálních krmivech je v současné době dosud používána difúzní plotnová metoda na základě inhibičního účinku na růst testovacího mikroorganismu Micrococcus luteus ATCC 9341. K extrakci virginiamycinu byly navrženy dva rozdílné extrakční systémy: methanol – Tween 80 (995 + 5)5  a aceton – kyselina citronová (0,1 mol/l)3,6,7. Byla publikovaná rovněž turbidimetrická metoda stanovení virginiamycinu v krmivech a premixech doplňkových látek8.

Kromě výše uvedených metod byla popsána řada metod vysokoúčinné kapalinové chromatografie stanovení virginiamycinu v krmivech9, zvířecích tkáních a krvi10,11 nebo krevním séru12, lišící se způsobem extrakce, separace na chromatografické koloně i detekce. Jako extrakční činidla se používají methanol9, methanol – dichlormethan12 nebo methanol – chloroform10. Separace se provádí vždy na reverzní fázi C18 nebo C8. Detekce je spektrofotometrická9,11 při 235 nm nebo fluorimetrická10 (excitační vlnová délka 311 nm a emisní vlnová délka 427 nm).

Diskuse

Validovaná metoda pro kvalitativní a kvantitativní stanovení virginiamycinu v přípravku Stafac, premixech doplňkových látek a finálních krmivech je metoda HPLC2. Autoři optimalizovali extrakci virginiamycinu ze vzorku, přečištění extraktu a separaci složek na chromatografické koloně. Při extrakci používají dva extrakční systémy: pro přípravek Stafac a premixy doplňkových látek používají extrakční činidlo acetonitril – voda (1 + 1), pro finální krmiva dichlormethan. Později se však ukázalo, že v několika případech některých typů minerálních premixů byly nálezy obsahu virginiamycinu nižší než odpovídala deklarace výrobce. Z poměru složek M1: S1 bylo indikováno, že složka virginiamycin M1 není kvantitativně extrahována. Blain a spolupracovníci13 proto optimalizovali extrakci virginiamycinu z minerálních premixů a pro toto použili tři extrakční systémy: acetonitril – voda (1 + 1)2, směsné činidlo aceton – kyselina citronová (0,5 mol/l) (4+1) a směsné činidlo acetonitril – voda (1 + 1) s přídavkem 2 % thioacetamidu. Bylo zjištěno, že na extrakci složky virginiamycinu M1 má vliv pH extrakčního činidla - při pH 8,5 dochází k otevření laktonového kruhu. Dále bylo prokázáno, že přídavek 2 % thioacetamidu do extrakčního činidla zvyšuje výtěžnost metody a je vyšší korelace mezi výsledky difúzní plotnové metody s metodou HPLC. Výše popsané problémy s výtěžností metody jsou však popsány pouze u vzorků s vysokými obsahy virginiamycinu.

Problematika výtěžnosti metody stanovení virginiamycinu ve finálních krmivech se přesouvá do oblasti přečištění extraktu na pevné fázi Silica. K eluci interferentů používají autoři metody promývací systém isobutylmethylketon – hexan – methanol (49 + 49 +2) a následně dichlormethan k odstranění zbytků isobutylmethylketonu. Tento krok (promytí dichlormethanem), jak jsme zjistili na našem pracovišti, není možno vynechat a to z důvodu interference isobutylmethylketonu a virginiamycinu M1 na chromatografické koloně (shodný retenční objem VR = 4,5 ml). Proto jsme se pokusili obměnit promývací činidlo. Na našem pracovišti používáme promývací systém – 8 % acetonu v dichlormethanu, který má obdobné chromatografické vlastnosti, není nutný následný krok promytí dichlormethanem a nedochází v případě zbytků acetonu v extraktu k interferenci aceton – virginiamycin M1 na chromatografické koloně. K desorpci virginiamycinu se používá, po vysušení pevné fáze vzduchem (25 minut), eluční činidlo acetonitril – voda (1 +1).

K separaci obou složek virginiamycinu používají autoři chromatografickou kolonu C18 (4,6 x 250 mm, 5 m)  a systém dvou mobilních fází: A = acetonitril + voda + kyselina fosforečná (85 %) (540+460+1), B = acetonitril + voda + kyselina fosforečná (85 %) (400+ 600+1) při průtoku mobilní fáze 2 ml/min s UV detekcí při 210 nm. Přes použití přečištění extraktu na pevné fázi dochází u některých vzorků (zejména obsahující podíly rybích mouček a u nízkých obsahů virginiamycinu – méně než 25 mg/kg) k interferenci na chromatografické koloně a to s virginiamycinem M1 i S1. V těchto případech je pak nutné používat mobilní fázi o menší eluční síle (B) tak, aby došlo k separaci interferující složky a virginiamycinu M1 resp. virginiamycinu S1. Problematiku použití systému dvou mobilních fází jsme obešli (spolu se změnou detekce) použitím alternativní mobilní fáze: acetonitril + voda + kyselina fosforečná (85 %) (480 + 520 + 1) a průtokem mobilní fáze 1 ml/min, s jejímž použitím se sice prodlouží doba analýzy, ale nedochází ke kolonovým interferencím. Autoři uvádí dobu analýzy 5 minut a proplach chromatografické kolony 10 až 15 minut před následující analýzou tak, aby látky s vyšší retencí nepřecházeli do dalšího nástřiku na chromatografickou kolonu. Zjistili jsme, že tento krok je nedostačující a je nutné použití gradientové eluce k zajištění eluce všech látek s vyšší retencí než virginiamycin. Proto používáme po separaci obou složek virginiamycinu 6 minutový proplach chromatografické kolony acetonitrilem při průtoku 1,4 ml/min a následně 5 minutovou ekvilibraci chromatografické kolony mobilní fází k ustavení počátečních rovnovážných podmínek na chromatografické koloně.

Autoři2 zvolili vlnovou délku k detekci 210 nm, což je kompromisem, protože absorpční maximum virginiamycinu S je 207 nm a 305 nm a virginiamycinu M je 216 nm14, a poskytuje tak nejnižší mez stanovitelnosti. Při použití této vlnové délky u reálných vzorků dochází ke kolonovým interferencím a nedochází k separaci virginiamycinu M1 na základní linii. Proto jsme použili k detekci vlnovou délku 235 nm obdobně jako autoři.9 Při použití této vlnové délky dochází k separaci virginiamycinu M1 na základní linii a odpadly i některé problémy s interferencí na koloně. Použití této vlnové délky se ukázalo jako daleko vhodnější. K detekci virginiamycinu S1  jsme použili fluorescenční detekce (excitační vlnová délka 311 nm a emisní vlnová délka 427 nm) zapojením UV detektoru a fluorescenčního detektoru in-line. Separace obou složek virginiamycinu na chromatografické koloně je ukázána na obr. 1. Použitím fluorescenční detekce jsme dosáhli snížení meze stanovitelnosti a zvýšení selektivity detekce.

Závěr

Při aplikaci metody stanovení virginiamycinu v premixech doplňkových látek a finálních krmivech2 na našem pracovišti jsme dospěli k několika poznatkům, které nás vedli k modifikaci této publikované metody:

extrakce zkušebního vzorku: 1 až 25 g zkušebního vzorku se extrahuje 100 ml dichlormethanu 45 minut a následně 5 minut na ultrazvuku

přečištění extraktu: premixy doplňkových látek pro obsahy nad 600 mg/kg se dichlormethanový extrakt odpaří k suchu a rozpustí v definovaném množství roztoku acetonitril – voda (1 + 1), finální krmiva a premixy doplňkových látek pro obsahy menší než 600 mg/kg se přečistí na pevné fázi Silica – promývací systém: 10 ml roztoku aceton – dichlormethan (80 + 920), desorpce: roztokem acetonitril – voda (1 + 1) do definovaného objemu 2 ml po předchozím vysušení kolonky 25 minut vzduchem

chromatografické podmínky: mobilní fáze – A: acetonitril + voda + kyselina fosforečná (85 %) (480 + 520 + 1), B: acetonitril, gradient: 0 minuta 100 % A, 12,0 minuta 100 % A, 14,0 minuta 100 % B, 20 minuta 100 % B, 22 minuta 100 % A, 27 minuta 100 % A při průtoku A: 1 ml/min, B: 1,4 ml/min, kolona  – Nova-Pak C18, 4 m, 250 x 4,6 mm (Waters, Milford, USA), teplota: 45 oC, detekce – in-line UV detektor (235 nm) – fluorescenční detektor (excitační vlnová délka 311 nm a emisní vlnová délka 427 nm), objem nástřiku: 20 l.

Vzhledem k provedeným změnám jsme provedli validaci metody, která zahrnovala výtěžnost metody, mez detekce a stanovitelnosti. Výtěžnost metody je pro obsahy 8 až 50 mg/kg (100,5  2,4) %, pro virginiamycin S1 je mez detekce 0,16 mg/l a mez stanovitelnosti 0,18 mg/l, pro virginiamycin M1 je mez detekce 0,55 mg/l a mez stanovitelnosti 0,56 mg/l.

Výhodou chromatografické metody je identifikace a kvantifikace všech složek antibiotického komplexu virginiamycinu. Z poměru obou složek M1: S1 je pak možno dedukovat o kvantitativní extrakci virginiamycinu. Nevýhodou je možnost interferencí na chromatografické koloně. Difúzní plotnová metoda není natolik specifická, protože za přítomnosti monensinu poskytuje poněkud nižší výsledky. Při poměru 1 : 10 (virginiamycin : monensin) je výtěžnost metody 67 % až 84 %.

Obr. 1 Separace složek virginiamycinu na koloně C18,4 m, 3,9 x 150 mm: (A) - UV detekce 235nm; (B) - fluorescenční detekce excitační vlnová délka 311 nm, emisní vlnová délka 427 nm; mobilní fáze - acetonitril + voda + kyselina fosforečná (85 %) (480 + 520 + 1,V+V+V)

Literatura

- Crooy P., De Neys R.: J. Antibiot. 25, 371 (1972).

- Gosselé F., Blain P., Marneffe T., Biot A.: Analyst 116, 1373 (1991).

- Boon B., Dewart R.: Analyst 99, 19 (1974).

- Biot A. v Biotechnology of Industrial Antibiotics, str. 695, editor Vandamme E.J., Marcel Dekker, New York 1984.

- European Communities, Directive 72/199/EEC (1972).

- Ragheb H.S., Blak L.J., Waisner D.L.: J. Assoc.Off.Anal.Chem. 62, 671 (1979).

- Katz S.E., Katz J.M., Miller J.A., Wang R., Shapiro R.: J. Assoc. Off. Anal. Chem. 67, 569 (1984).

- Brennecke D.M., Reed S.J., Barkate J.A.: J. Assoc.Off.Anal.Chem. 64, 319 (1981).

- Saito K., Horie M., Hoshino Y., Nose N., Nakazawa H.: J. Liq. Chromatogr. 12, 373 (1989).

- Nagase M., Fukamachi K.: Bunseki Kagaku 36, 297 (1987).

- Saito K., Horie M., Hoshino Y., Nose N., Nakazawa H., Fujita M.: Eisei Kagaku 35, 63 (1989).

- Moats W.A., Leskinen L.: J. Agric. Food Chem. 36, 1297 (1988).

- Blain P., Demaesschalck E., Van Rompaey I., Gosselé F.: Analyst 119, 361 (1994).

- Vanderhaeghe H., Van Dijck P., Parmentier G., De Somer A.P.: Antibiot. Chemother. 7, 606 (1957).