Stanovení jódu v premixech a krmných směsích metodou FSDPP

Jiří Brotánek

Úvod

Jód náleží mezi nejdůležitější stopové prvky, přičemž zajištění optimálních dávek jódu v krmné dávce je obtížné vzhledem k jeho nízkým nativním obsahům v použitých surovinách a jeho přesné analytické stanovení v různých koncentračních hladinách se stává nezbytností.

Pro stanovení jódu v rostlinných a biologických materiálech byla vypracována celá řada prací. Vzhledem k velmi nízké koncentraci jódu v biologických materiálech se jako nejvhodnější jeví kinetické spektrofotometrické stanovení jódu založené na redoxní reakci iontů Ce4+/AsO2- (Sandell-Kolthoffova reakce) [1]. Průběh reakce Ce4+ odpovídá monomolekulární reakci a je funkcí koncentrace jódu v roztoku, což umožňuje stanovení jódu z měření úbytku iontů Ce4+ a tato aplikace byla modifikována nejčastěji [2-5, 22]. Významná modifikace ukončení katalytické reakce např. ionty Fe2+ a následnou oxidací a reakcí s ionty SCN- za vzniku červeného zbarvení vedla ke zvýšení citlivosti reakce [6-9]. Metody mají citlivost řádově 0,01 ng I/1 ml roztoku. Méně citlivé stanovení je přímé spektrofotometrické stanovení jódu na základě extrakce jeho elementární formy [10, 11] (citlivost řádově 10 mg I/ 1 ml organické fáze) nebo extrakce iontového asociátu některého aniontu jódu a kationtu bazického barviva např. neutrální červeň [12,13], krystalová violeť [14,15]  (citlivost řádově 0,05 mg I/1 ml organické fáze) do organického rozpouštědla (toluen, chloroform, benzen, nitrobenzen).

Potenciometrické stanovení jódu bylo použito při analýze mléka [16] a sojových a mléčných nápojů [17], metoda je poměrně citlivá (25 ng I/1 ml).

Neutronová aktivační analýza patří mezi nejcitlivější metody stanovení stop jódu a je založena výhradně na měření radioaktivity isotopu I128, který vzniká při ozařování vzorků a metoda byla aplikována i přes značnou technickou náročnost [18-20].

Při analýze mléka byla využita rovněž plynová chromatografie na stanovení jódu po převedení jódu na jodaceton či jodbutanon, metoda je poměrně citlivá a umožňuje stanovit 4 ng I/1 ml vzorku [21].

Stopová analýza vyžaduje předběžný rozklad biologických materiálů. Jednak se používá mineralizace suchou cestou v přítomnosti fixativů (Na2CO3, ZnSO4) [22], které snižují ztráty jódu těkáním a adsorpcí na povrch spalovacích nádob a navíc převádějí rušivé látky ve formy ve vodě nerozpustné [2,5,6].Mineralizace mokrou cestou způsobuje nežádoucí ředění vzorku, vyžaduje separaci jódu a zvyšuje tak nebezpečí kontaminace vzorku [2,3,8].

V této práci jsme přes zdánlivě jednoduchost a citlivost kinetických metod použili polarografickou metodu, kdy se jodidy oxidují v alkalickém prostředí bromnanem a vzniklé jodičnany se redukují na rtuťové kapkové elektrodě. Metoda je velmi citlivá, protože jde o šestielektrodovou reakci [23,24]. Pro převod jódu do mineralizované formy jsme použili mineralizaci na suché cestě za přítomnosti hydroxidu sodného jako fixativa.

Chemikálie

Všechny použité chemikálie byly čistoty p.a. (Lachema Neratovice). Základní roztok jodu se připravil rozpuštěním 1,3082 g jodidu draselného v 1000 ml vody a pracovní roztok o koncentraci 0,05 mg/ml se připravil postupným naředěním základního roztoku. Mineralizační fixativum bylo připraveno rozpuštěním 100 g hydroxidu draselného v 1000 ml 96 % ethanolu. Bromnan sodný se připravil smísením 50 ml 5 mol/l hydroxidu sodného s 50 ml nasyceného roztoku bromu ve vodě. Siřičitan sodný s želatinou se připraví 50 ml nasyceného roztoku siřičitanu sodného  s 50 ml 0,25 % roztoku želatiny. Připravuje se  vždy čerstvý.

Postup

Mineralizace

Mineralizace se provádí spalováním 0,5 až 10 g zkušebního vzorku za přítomnosti 5 až 10 ml mineralizačního fixativa. Množství roztoku hydroxidu draselného musí být takové, aby byl vzorek dokonale smočen a dobře se promíchal. Zkušební vzorek se dokonale vysuší v sušárně při teplotě 70 až 75 oC do odpaření ethanolu a dále se suší při teplotě 98 oC asi 30 minut. Po vysušení vzorku se platinová miska se zkušebním vzorkem umístí do studené muflové pece a pozvolna se spaluje při teplotě 300 oC asi 20 minut. Poté se teplota zvýší na 520 oC a spaluje se ještě 1 hodinu. K vychladlému popelu se přidá 20 až 25 ml horké vody, řádně se promíchá a případné krusty se rozetřou tyčinkou a popel se nechá digerovat asi 30 minut. Výluh s nespáleným zbytkem se převede kvantitativně do odměrné baňky na 25 nebo 50 ml (objem mineralizátu lze upravit odpařením na vodní lázni při teplotě 90 až 95 oC v platinové misce), po vytemperování na laboratorní teplotu se odměrná baňka doplní vodou po značku a promíchá. Nespálený zbytek se nechá sedimentovat do druhého dne. Pro další postup se použije pouze čirý mineralizát.

Polarografické měření

Do dvou vysokých kádinek na 25 ml se pipetuje takové množství mineralizátu, který obsahuje asi 0,03 až 0,04 mg jodu a do jedné kádinky se přidá asi 0,6 až 0,8 ml pracovního roztoku jodu a objem v obou kádinkách se upraví na 10 ml. Hodnota pH v obou kádinkách se upraví pod pH-metrem (0,01 mol/l KOH 0,01 mol/l H2SO4) nebo na hodnotu pH 6,3. Objem v obou kádinkách se upraví na stejný objem vodou podle spotřeby neutralizačních roztoků. Objem v obou kádinkách musí být vždy stejný. Pak se přidá do každé kádinky 1 ml roztoku bromnanu sodného a míchá se 2 až 3 minuty. Pak se přidá 1 ml roztoku siřičitanu sodného a po promíchání se roztok přefiltruje do odměrného válečku ke zjištění objemu a následně se převede do polarografické nádobky. Takto připravený roztok se po 10 minutovém probublávání dusíkem a míchání polarografickým míchadélkem polarografuje metodou diferenčně pulsní polarogradie na visící kapce. Stejným způsobem se proměří slepý pokus. Obsah jodu se vypočte metodou standardního přídavku.

Podmínky fast-scan DPP metody

| modulační amplituda | 50 mV |
| --- | --- |
| referentní elektroda | argentchloridová |
| pomocná | platinová |
| stabilizace kapky | 2 minuty |
| potenciál | -900 až -1700 mV |
| citlivost | 10-14 |

Validační parametry

Přesnost

Přesnost metody (míra těsnosti shody mezi vzájemně nezávislými výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek) byla omezena na výpočet opakovatelnosti, která byla vypočtena ze směrodatné odchylky rozpětí obou paralelních stanovení reálných vzorků. Celkový počet vzorků, který byl použit k výpočtu, je 26 a po vyloučení odlehlých výsledků (Cochranův test) pro obsahy 1 až 5 mg/kg má směrodatná odchylka hodnotu 0,24 mg/kg tj. 22,9 % rel. (opakovatelnost 0,66 mg/kg) Pro koncentrační hladinu 125-1000 mg/kg je  vypočtená směrodatná odchylka 44,4 mg/kg (opakovatelnost 123 mg/kg) tj. 22,3 % rel.

Správnost

Správnost metody byla ověřena analýzou krmné směsi s obsahem jódu cca 2 mg/kg a premixu s obsahem jódu cca 550 mg/kg (16 opakování). Poté se ke směsi přidal standardní roztok jódu, jehož přídavek odpovídal koncentraci 0,8 mg/kg (krmná směs) resp. 200 mg/kg (premix) a vzorky byly podrobeny opět analýze (16 opakování, celý analytický postup včetně mineralizace vzorku). Získané výsledky jsou sestaveny do tabulky č.1. Z vypočtených hodnot podle vztahu pro krmnou směs se získaný průměr se liší pouze o náhodnou chybu a výtěžnost metody pro hladinu významnosti P=0,95 je pro danou koncentrační hladinu (3,5 mg/kg) 100 %. Pro premix je získaný průměr zatížen statisticky významnou chybou  a je prokázána soustavná chyba (systematicky nižší hodnoty), výtěžnost metody pro hladinu významnosti P=0,95 je pro danou koncentrační hladinu 93 %.

Tabulka č.1 Výtěžnost metody

|  | P1 | P2 | P1 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Očekávaný obsah [mg/kg] |  | 3.43 |  | 732.5 |
| Skutečný obsah [mg/kg] | 2.631 | 3.431 | 532.5 | 683.6 |
| STD [mg/kg] | 0.208 | 0.387 | 54 | 55.8 |
| Výtěžnost [%] |  | 100 |  | 93.3 |

Vysvětlivky: P1 - obsah jódu před přídavkem standardu, P2 - obsah jódu po přídavku standardu, STD - směrodatná odchylka

Závěr

Polarografická metoda stanovení jodu je rychlá a levná provozní metoda stanovení jódu v krmivech, která poskytuje přesné a správné výsledky a chyba metody (22 % rel. pro obsahy do 5 mg/kg i pro obsah 730 mg/kg) je srovnatelná s jinými metodami stanovení jódu v krmivech nebo potravinách [25,26].

Literatura

1. Sandell E.B., Kolthoff I.M.: Mikrochim.Acta 1, 9 (1937)

2. Binnerts W.T.:Anal.Chim.Acta 10, 78 (1954)

3. Rodgers K., Poole D.B.:Biochem. J. 70, 462 (1958)

4. Štolc V., Németh S.:J. Dairy Sci. 44, 2187 (1961)

5. Lauber K.:Anal.Chem. 47, 769 (1975)

6. Tušl J.:Chem. Listy 70, 533 (1976)

7. Rogina B., Dubravčić M.:Analyst (London) 78, 594 (1953)

8. Mano M.L.:Rev. Port. Pharm. 14, 7 (1964)

9. Nolan M.F.,Purnell A.L.:Austr. J. Dairy Technol. 32, 106 (1977)

10. Custer J.J., Natelson C.: Anal. Chem. 21,1005 (1949)

11. Beljajeva E.E.:Gig.Sanit. 22 (6), 72 (1957)

12. Tsubouchi M.: Bull. Chem. Soc. Jap. 44, 554 (1971)

13. Tsubouchi M.: Anal. Chim. Acta 54,143 (1971)

14. Morsches B., Tölg G.: Fresenius´Z. Anal. Chem. 200, 20 (1964)

15. Lomonosov S.A., Šukoljukova N.I.: Ž. Anal. Chim. 23, 2389 (1973)

16. Crecelius E.A.:Anal. Chem. 47,2034 (1975)

17. Miles P.:J.Assoc. Offic. Anal. Chem. 61,1366 (1978)

18. Ohno S.: Analyst (London) 96, 423 (1971)

19. Rook H.L.:J. Radioanal. Chem. 39,351 (1977)

20. Johansen O., Steinnes E.: Analyst (London) 101, 455 (1976)

21. Grys S.:J.Chromatog. 100, 43 (1974)

22. Štolc V., Knopp J.: Mikrochim. Acta 1963, 941

23. Novák J.V.A.:  Chem. Listy 47, 803 (1953)

24. Pliška V., Rykl D.: Čs. farmacie 14, 73 (1958)

25. Chemické rozbory v zemědelských laboratořích, II.díl, 2.část, MZeV ČSR Praha 1987

26. Vyhl. Mze ČR č.222/1996 Sb., příloha č.10, čl. 5.4