# Stanovení vitaminu K3 metodou HPLC v premixech a krmných směsích

##### Lumír Novotný

Biofaktory Praha s.r.o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9

Stanovením skupiny vitaminu K se zabývala řada autorů a existuje řada publikací těchto metod i jejich modifikací, ale ke stanovení vitaminů skupiny K v krmivech bylo popsáno jen velmi vhodných metod. Používané metody jsou nespecifické a musí se kombinovat s vhodnou separační technikou. Protože všechny deriváty vitaminu K obsahují ve své molekule chinoidní strukturu (p-chinonu) mají vynikající polarografické vlastnosti. Onrust a Wöstmann použili polarografickou metodu ke stanovení vitaminu K3 v píci po jeho extrakci do pufru NH4Cl - 2-propanol a v tomto elektrolytu se měří. Nevýhodou tohoto postupu je distorze polarografické vlny a vysoká obtížnost odstranění kyslíku z elektrolytu. Polarografické stanovení sodné soli 2-methyl-1,4-naftochinon sulfátu, která se nejčastěji dávkuje do krmiv bylo rovněž popsáno, stanovení je založeno na. měření polarografické vlny 2-methyl-1,4-naftochinonu v borátovém pufru (pH 9,5) E1/2= - 0,42 V. Při použití elektrolytu 0,1M KCl se vitamin K1 redukuje při - 0,580 V proti sycené kalomelové elektrodě (SKE), v prostředí 75 % vodného roztoku 2-propanolu a 0,1M NH4Cl při - 0,325 V (proti SKE) a v prostředí 95 % ethanolu a elektrolytu LiCl při - 0,363 V. Mnohé práce se ale většinou soustředí na oblast farmacie., Spektrofotometrické stanovení vitaminu K je v základě založeno na reakci s 5-imino-3-thion-1,2,4-dithiazolidinem v alkalickém ethanolickém prostředí po předchozím přečištění na oxidu hlinitém a odstranění lipidů. Tato reakce poskytuje oranžové zbarvení s absorpčním maximem při 410 nm. Mennoti vyvinul metodu využívající reakce chinonů s 2,4-dinitrofenylhadrazinem v prostředí okyseleného ethanolu za vzniku příslušného derivátu 2,4-dinitrohydrazonu a tato metoda byla i modifikována., K fluorimetrickému stanoveníse využívá kondenzační reakce menaphtonu s o-fenylendiaminu v prostředí ledové kyseliny octové.

V poslední době se uplatňují zejména metody chromatografické, které odstraňují řadu nevýhod, zejména malou selektivitu, ve výše uvedených metodách. Jednoduchou a rychlou metodu stanovení vitaminu K3 v krmivech popsal Manz, stanovení vitaminů K1, K2 a K3 a MSB v krmivech popsal v roce 1993 White.  Pro přímou extrakci skupiny vitaminu K včetně sodné soli menadionsulfátu (MSB) v krmivech byl použit chloroform. MSB se podrobí hydrolýze přídavkem koncentrovaného roztoku amoniaku, následně se přidá směs celitu a bezvodého síranu sodného a nakonec se tato směs neutralizuje ledovou kyselinou octovou. K přímému stanovení vitaminu K se použije chloroformová vrstva. K separaci byla použita normální fáze - silikagel (4x250 mm, 5 m) s použitím mobilní fáze hexan-dioxan (96:4) a UV detekce 251 nm,Error: Reference source not found resp. hexan-dichlormethan (1:1) a UV detekcí při 264 nm.Error: Reference source not found Pro velmi nízké hladiny vitaminu K byla použita velmi selektivní fluorimetrická detekce hydronaphtochinonu po předchozí hydrolýze. K redukci vitaminu K se používají tři způsoby redukce - postkolonová derivatizace s kovovým zinkem, redukce elektrochemická, nebo fotochemická redukce. Vitamin K1 může být redukován na příslušný hydrochinon (K1H2) kovovým zinkem za přítomnosti iontů zinku:

Zn  Zn2+ + 2e 2H+ + 2e + K1  K1H2

Zn + 2H+ + K1  Zn2+ + K1H2

Zinkový reduktor se zařazuje mezi analytickou kolonu a detektor (3,9x20 mm). Výtěžek redukované formy závisí na obsahu chloridu zinečnatého v mobilní fázi a pH mobilní fáze. Konstantního výtěžku redukce je dosaženo při koncentraci 1 až 10 mM chloridu zinečnatého při pH mobilní fáze 2,1 až 4,5. Jako mobilní fáze se používá 20 % dichlormethan v methanolu obsahující 10 mM ZnCl2 a 0,1 M pufru kyselina octová-octan sodný (pH 4,5). Měření probíhá při 420 nm s excitační vlnovou délkou 248 nm. Mez stanovitelnosti je 100 pg. K redukci vitaminu K byly použity i jiné redukční systémy - platina, platina-rhodium.

Na základě požadavků kontroly obsahu vitaminu K3 v premixech a v krmných směsích jsme na našem pracovišti modifikovali metoduError: Reference source not found a vyvinuli jsme rychlou, jednoduchou, přesnou a správnou metodu HPLC stanovení vitaminu K1, K2 a K3. Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu vitaminu K3 v premixech a krmných směsích. Obsah vitaminu K3 se stanoví po extrakci vzorku chloroformem, následné hydrolýze amoniakem, metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie na normální fázi s UV detekcí při 264 nm. Metoda stanoví i obsah vitaminu K1 a K2.

## Chemikálie

Všechny použité chemikálie jsou čistoty p.a., hexan, dichlormethan a chloroform čistoty HPLC. Mobilní fáze byla připravena smísením stejných dílů hexanu a dichlormethanu. Směs celitu a bezvodého síranu sodného se připraví smísením v poměru 3+10 (hmotnostně). Pracovní roztok vitaminu K3 se připraví rozpuštěním 30 mg vitaminu v chloroformu v odměrné baňce na 50 ml.

## Extrakce

Vitamin K3 se extrahuje na laboratorní třepačce z navážky zkušebního vzorku, která obsahuje asi 0,5 mg vitaminu 100,0 ml chloroformu asi 3 minuty. Potom se přidá 5 ml 25 % amoniaku a opět se extrahuje 3 minuty. Pak se přidá do baňky 10 g směsi celitu a síranu sodného a opět extrahuje 3 minuty. Takto získaný extrakt se zneutralizuje 3,5 ml ledové kyseliny octové a nechá se ještě 3 minuty extrahovat na laboratorní třepačce. Extrakt se odstředí 5 minut při 8 000 ot/min a takto připravený extrakt se použije k nástřiku na chromatografickou kolonu o objemu 25 l .

## Měření

Sada kalibračních roztoků se připraví postupným naředěním pracovního roztoku vitaminu K3. Kalibrační roztok  se nanáší na  chromatografickou kolonu o  objemu 25 l. Z průměrných  hodnot jim odpovídajících  ploch píků se  sestrojí kalibrační křivka. Vlastní měření, jak kalibračních roztoků tak i extraktů zkušebních vzorků, se provádí za následujících separačních podmínek chromatografického systému:

| Kolona: | NovaPak SILICA, 4m, 150x3,9 mm |
| --- | --- |
| Průtok mobilní fáze: | 1,0 ml/min |
| Teplota: | 30 oC |
| UV-detektor: | 264 nm |
| Objem nástřiku: | 25 l |

## Popis a výsledky validačního testu

## Linearita

Výše uvedená kalibrační přímka byla proměřena a získané výsledky byly statisticky zpracovány programem ADSTAT. Vypočtené parametry lze shrnout do následující tabulky:

| Statistické parametry | Odhad |
| --- | --- |
| korelační koeficient r | 0,99863 |
| citlivost (b) | 131720 |
| mez detekce (mg/l) | 2,14 |
| mez stanovitelnosti (mg/l) | 3,60 |

## Recovery test

Pro vlastní analýzu současně s testem recovery byl použit zkoušený přípravek KOMBISOL s deklarovanou hodnotou 50 mg/ml (jako menadion sodium bisulfit) a test recovery byl zkoušen standardním přídavkem ke zkušebnímu vzorku. Výtěžnost metody pro výše uvedenou koncentrační hladinu byla vypočtena na 107,3 %. Vzhledem k vyššímu rozptylu výsledků a nedostatečnému počtu vzorků nebyl prozatím hodnocena opakovatelnost metody.

# Literatura

Onrust H., Wöstmann B.: Rec. Trav. Chim. Pays-Bas 69, 1207 (1950)

Knobloch E., Černá-Heyrovská J.: Fodder Biofactors, Academia, Praha 1979

Herschberg E.B., Wolfe J.K., Fieser L.F.: . Am. Chem. Soc. 62, 3516 (1940)

Riegel B., Smith P.: J. Am. Chem .Soc. 62, 992 (1940)

Jongkind J.C., Buzzi E., Fox J.H.: J. Am. Pharm. Ass. 46, 214 (1957)

Maye A.M., Nudelman O.: J.Assoc. Offic. Anal. Chem.  56, 1460 (1973)

Schilling K., Dam H.: Acta Chem. Scand. 12, 348 (1958)

Mennoti A.R.: Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. 14, 418 (1942)

Keestveld E. van: Rec.Trav.Chim.Pays-Bas, 69, 1217 (1950)

Zijl van H.J.M., Geerling A.: Chem. Weekbl. 55, 597 (1959)

Kofler M.: Helv. Chim. Acta 28, 702 (1945)

Manz U., Maurer R.: Intern. J. Vit. Nutr. 52, 248 (1982)

White S.: Anal. Proc. 30, 266 (1993)

Haroon Y., Bacon D.S., Sadowski J.A.: J. Chromatogr. 384, 383 (1987)

Langenberg J.P., Tjaden U.R.: J. Chromatogr. 305, 61 (1984)

Haroon Y., Schubert C.A.W., Hauschka P.V.: J. Chromatogr. Sci. 22, 89 (1984)

Indyk H.: J. Micronutr. Anal. 4, 61 (1988)

Hiraike H., Kimura M., Itokawa Y.: J. Chromatogr. Biomed. Appl. 430, 143 (1988)

Shino M.: Analyst 113, 393 (1988)