# Stanovení tryptofanu v krmivech metodou HPLC s fluorescenční detekcí a metodou ionexové chromatografie s postkolonovou derivatizací ninhydrinem

##### Lýdie Dudíková

ÚKZÚZ Brno, regionální laboratorní oddělení Praha, Za opravnou 4, 150 06 Praha 5

##### Michal Douša

ÚKZÚZ Brno, regionální laboratorní oddělení Plzeň, Slovanská alej 20, 317 60 Plzeň

Tryptofan ve výživě zvířat patří mezi jednu z esenciálních aromatických aminokyselin. Jeho zvláštností je, že při optimálních podmínkách štěpení dává vznik jednomu z vitaminů a to kyselině nikotinové. Uplatňuje se zejména ve výživě prasat a drůbeže, kde představuje v poměru např. u prasat potřebu na úrovni 20% potřeby lysinu a to zejména u prasat ve výkrmu. V poslední době se jeho přítomnost preferuje i u vysokoprodukčních dojnic.

Při stanovení tryptofanu stojíme vždy před dvěma problémy a to problémem hydrolýzy a vlastního stanovení tryptofanu. Příprava hydrolyzátu pro stanovení tryptofanu vázaného v peptidických komplexech je poměrně obtížná vzhledem k nízké stabilitě tryptofanu v obvyklých hydrolyzačních činidlech, zejména v přítomnosti nebílkovinných složek (cukry). U čistých bílkovin (neobsahující cukry) lze částečně zabránit rozkladu tryptofanu při kyselé hydrolýze přídavkem merkaptosloučenin (kyselina thioglykolová) k hydrolyzační kyselině chlorovodíkové nebo použitím aryl- a alkylsulfonových kyselin jako přídavek k hydrolyzačnímu činidlu (konstantně vroucí kyseliny chlorovodíkové c(HCl) = 6 mol/l). Výhodou kyselé hydrolýzy je, že nedochází k racemizaci, a L-konfigurace zůstává zachována. Během hydrolýzy se kromě tryptofanu rozkládají sirné aminokyseliny, asparagin se hydrolyzuje na asparagovou kyselinu a glutamin na glutamovou kyselinu. Pro vzorky obsahují cukry se používá alkalická hydrolýza, při níž se výtěžek tryptofanu snižuje přítomností vzdušného kyslíku, uvolňováním křemičitanů ze stěn hydrolyzačních nádob (zejména při použití hydroxidu sodného) a absorbcí tryptofanu na případných sraženinách a nerozpustných podílech reakční směsi. Ostatní aminokyseliny se rovněž hydrolyzují, ale probíhá racemizace, rozkládá se arginin, cystin a částečně lysin. Z literatury lze soudit, že u vzorků s vysokým podílem nebílkovinných látek způsob hydrolýzy (reflux, hydrolýza v zatavené nádobě pod vakuem nebo dusíkem) významně neovlivňuje výsledky. Ztráty tryptofanu jsou ovlivňovány především složením materiálu, absorbcí na sraženinách a stěnách nádoby a rozkladem přítomným kyslíkem a vliv doby a teploty hydrolýzy. Pro alkalickou hydrolýzu se používá jako činidlo hydroxid sodný, hydroxid barnatý nebo hydroxid lithný.,,,

Při spektrofotometrickém stanovení se využívá různých specifických kondenzačních reakcí. Jednou z prvních metod stanovení tryptofanu byla metoda Hopkinse a Colea, která byla založena na kondenzační reakci tryptofanu s kyselinou glyoxalovou a následnou oxidací vzniklého produktu, přičemž výsledný produkt je nápadně podobný struktuře ninhydrin-chromoforu (Ruhemanův purpur). Tato reakce byla často modifikována.,,,  Obdobně se využívá reakce s p-dimethylaminobenzaldehydem v prostředí kyseliny sírové a následnou oxidací vzniklého produktu dusitanem sodným., Další specifické stanovení je využití reakce s xanthydrolem, této reakce se využívá i po dělení tryptofanu na TLC.

Z metod kapalinové chromatografie se aplikuje ionexová chromatografie s využitím postkolonové derivatizace ninhydrinem nebo metoda HPLC na reverzní fázi s UV detekcí nebo detekcí fluorescenční.,,

V této práci jsme se zaměřili na porovnání dvou metod stanovení tryptofanu v krmivech a to metodu ionexové chromatografie s postkolonovou derivatizací ninhydrinem, která se dosud používá jako metoda uzanční a metody HPLC na reverzní fázi s fluorescenční detekcí. MetodaError: Reference source not found používá alkalické hydrolýzy hydroxidem barnatým oproti metodě,Error: Reference source not found která používá jako hydrolyzační činidlo hydroxid lithný. Jako suroviny byly zvoleny takové komponenty, které pokrývají obsah tryptofanu v rozmezí od 2,5 g/kg po 5,5 g/kg - úsušky pícnin jetelové, masokostní moučka a sojový extrahovaný šrot.  Naměřená data byla podrobena statistické analýze (základní statistické charakteristiky - průměr, směrodatná odchylka, šikmost a špičatost výběru, test normality) a dále jsme provedli statistické testování hypotézy o shodě středních hodnot a rozptylů (Studentovým t-testem a Fisher-Snedecerovým F-testem homogenity výběru). Z výběru nebyly vyloučeny odlehlé hodnoty. Pro všechna zpracování platí - výběr1 = metodaError: Reference source not found, výběr2 = metoda.Error: Reference source not found

# Experiment

Výsledky stanovení a porovnání obou metod jsou sestaveny do tabulek.

# Tabulka č.1 Výsledky - úsušky pícnin jetelové

|  | Výběr1 | Výběr2 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet n | 6 | 6 | 12 |
| Průměr | 2.31 | 2.92 | 2.62 |
| STD | 0.07 | 0.16 | 0.34 |
| Špičatost g2 | 1.83 | 1.23 | 1.42 |
| Šikmost g1 | -0.47 | -0.03 | 0.22 |
| Interval spolehlivosti L1,2() | 0.07 | 0.16 | 0.21 |
| Test normality - C1 | 0.86 | 2.33 | 2.26 |

Závěr: Statistickým testováním bylo zjištěno - test normality - C1<c1−α2, hypotéza o normalitě výběru je přijata; test shody rozptylů  - statisticky významný, rozptyly jsou rozdílné; test středních hodnot - rozdíl průměrů je statisticky významný.

# Tabulka č.2 Výsledky - masokostní moučka

|  | Výběr1 | Výběr2 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet n | 6 | 6 | 12 |
| Průměr | 4.06 | 4.24 | 4.15 |
| STD | 0.23 | 0.26 | 0.25 |
| Špičatost g2 | 1.83 | 2.11 | 2.14 |
| Šikmost g1 | 0.3 | 0.05 | 0.25 |
| Interval spolehlivosti L1,2() | 0.24 | 0.27 | 0.16 |
| Test normality - C1 | 0.52 | 0.01 | 0.46 |

Závěr: Statistickým testováním bylo zjištěno - test normality - C1<c1−α2, hypotéza o normalitě výběru je přijata; test shody rozptylů  - statisticky nevýznamný, rozptyly jsou shodné; test středních hodnot - rozdíl průměrů je statisticky nevýznamný.

# Tabulka č.3 Výsledky - sojový extrahovaný šrot

|  | Výběr1 | Výběr2 | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet n | 10 | 8 | 18 |
| Průměr | 5.54 | 5.72 | 5.62 |
| STD | 0.16 | 0.71 | 0.48 |
| Špičatost g2 | 1.99 | 3.95 | 5.93 |
| Šikmost g1 | -0.36 | -1.48 | -1.37 |
| Interval spolehlivosti L1,2() | 0.11 | 0.6 | 0.24 |
| Test normality - C1 | 0.76 | 11.31 | 25.48 |

Závěr: Statistickým testováním bylo zjištěno - test normality - C1<c1−α2, hypotéza o normalitě výběru je přijata; test shody rozptylů  - statisticky významný, rozptyly jsou rozdílné; test středních hodnot - rozdíl průměrů je statisticky nevýznamný.

# Závěr porovnání

Z naměřených experimentálních dat i vypočtených statistických charakteristik není možné učinit jednoznačný závěr, zda metody poskytují rozdílné výsledky či zda rozptyl jejich výsledků je statisticky významný. Z výsledků je možné učinit předběžný závěr, že metoda poskytuje nižší výsledky oproti metodě, přičemž s rostoucím obsahem tento rozdíl relativně klesá. Metoda poskytuje oproti metodě nižší rozptyl výsledků, což nebylo ale jednoznačně statisticky prokázáno. Vzhledem k získaným výsledkům a nedostatečnému počtu vzorků nebylo jednoznačně prokázáno, že metody poskytují stejné výsledky, proto se k tomuto porovnávání vrátíme při nejbližší aplikaci uvedených metod.

# Validační parametry HPLC metody

# Přesnost

- Přesnost metody je definována jako těsnost shody získané hodnoty s jeho hodnotou skutečnou přijatou referenční hodnotou. Jedná se tedy o statisticky významnou rozdílnost mezi získanou a skutečnou hodnotou. Nalezené hodnoty modelového vzorku byly s očekávanými hodnotami srovnány pomocí lineární regrese. Očekávané hodnoty byly považovány za nezávisle proměnné, nalezené hodnoty jako závisle proměnné. Konstanta a regresního vztahu (konstantní soustavná odchylka) má hodnotu -0,12 a statisticky se neliší od nuly, konstanta b regresního vztahu (proporcionální soustavná odchylka) má hodnotu 1,03 a neliší se statisticky od jedničky.

Tabulka č. 4 Výsledky měření - krmné směsi

| Statistické parametry |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Očekávaná hodnota [mg/kg] | 5.437 | 6.536 | 6.937 |
| Nalezená hodnota [mg/kg] | 5.501 | 6.518 | 7.087 |
| Výtěžek metody [%] | 101.2 | 99.7 | 102.2 |
| Směrodatná odchylka [mg/kg] | 0.154 | 0.177 | 0.276 |

# Shodnost

Shodnost metody je definována jako údaj o míře těsnosti shody mezi vzájemně nezávislými výsledky zkoušek za předem specifikovaných podmínek. Shodnost závisí pouze na rozdělení náhodných chyb a nemá vztah k pravé hodnotě. Míra shodnosti se vyjadřuje (počítá) jako směrodatná odchylka výsledků zkoušek. Shodnost za podmínek opakovatelnosti se vyjadřuje jako opakovatelnost. Opakovatelnost metody byly vypočtena na základě výsledků měření reálných vzorku krmných směsí a premixů ve dvou paralelních opakování z její směrodatné odchylky. Opakovatelnost metody je uvedena pro jednotlivé obsahy v tabulce č. 5.

# Tabulka č. 5 Hodnoty opakovatelnosti pro stanovení tryptofanu

| Obsah (g/kg) | Rmax |
| --- | --- |
| od 0,5 do 1,5 | 6 % rel. |
| 1,5 do 2,5 | 0,17 abs. |
| od 2,5 do 4,5 | 4,5 % rel. |
| od 4,5 do 12,5 | 0,60 abs. |

# Mez detekce a mez stanovitelnosti

Mez detekce a mez stanovitelnosti byla vypočtena z kalibračního modelu, kdy mez detekce odpovídá hodnotě koncentrace, pro kterou je dolní mez (1-a)%ního intervalu spolehlivosti predikce signálu z kalibračního modelu rovna kritické úrovni a mez stanovitelnosti je nejmenší hodnota signálu, pro kterou je relativní směrodatná odchylka predikce z kalibračního modelu dostatečně malá a obyčejně se pokládá hodnotě 0,1. Mez detekce i mez stanovitelnosti má hodnotu 0,02 mg/l, tj. pro danou standardní operační proceduru 0,025 g/kg.

# Linearita

Při lineární kalibraci je testována volba vhodného kalibračního modelu a výpočet odhadu jeho parametrů a výpočet směrodatné odchylky. Při výpočtu hodnot koeficientů a, b se vycházelo z platnosti modelu regresní závislosti, který předpokládá konstantní rozptyl pro všechny hodnoty závisle proměnné - použití metody nejmenších čtverců. Vypočtené hodnoty koeficientů a,b a jejich statistické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 6.

Tabulka č.6 Vypočtené hodnoty koeficientů a,b a jejich statistické parametry

| Parametr | Odhad | STDa | L1,2b |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 10 863 | 18 274 | 58 157 |
| b | 12 788 827 | 43 238 | 137 603 |

a - směrodatná odchylka, b - L1,2 - interval spolehlivosti

Kalibrační přímka je lineární v rozsahu 0,05 - 0,75 mg/l při nástřiku 5 ml.

# Závěr

HPLC metoda stanovení tryptofanu s fluorescenční detekcí poskytuje správné a přesné výsledky. Ve srovnání s ionexovou chromatografií s postkolonovou derivatizací ninhydrinem má nižší mez stanovitelnosti (25 g/kg) a nižší hodnotou opakovatelnosti. Použitá hydrolýza hydroxidem lithným oproti hydrolýze hydroxidem barnatým odstraňuje nepříjemný krok srážení barnatých iontů ve formě síranu barnatého.

# Literatura

Matsubara H., Sasaki R.M.: Biochim.Biophys.Res.Commun. 35, 175 (1969)

Whitaker J.R., Fujimaki M.:Chemical Deterioration of Proteins. Washington, Amer. Chem.Soc. 1980

T.E.Hugli, S.Moore: J.Biol.Chem. 247, 3828 (1972)

Lucas B., Sotelo A.: Anal.Biochem. 109, 192 (1980)

Oelshlegel F.J., Schroeder J.R., Stahmann M.A.: Anal. Biochem. 34, 331 (1970)

Spies J.R., Chambers D.C.: Anal. Chem. 21, 1249 (1949)

Hopkins F.G., Cole S.W.: Proc. Roy. Soc. London (A) 68, 21 (1901)

Pusch A., Duru C., Casting R.: J.Pharm.Belg. 4, 417 (1973)

Fishl J.: J.Biol. Chem. 235, 999 (1960)

Opienska-Blauth J., Charezinski M., Berbec H.: Anal. Biochem. 6, 69 (1963)

Friedman M., Sigel C.W.: Biochemistry 5, 478 (1966)

Spies J.R., Chambers D.C.: J.Biol.Chem. 191, 787 (1951); Anal.Chem. 22,1209 (1950)

Graham C.E., Smith E.P., Hier S.W., Klein D.J.: J.Biol.Chem. 68, 711 (1947)

Kedenburg C.P., Schwarz D.: Z.Tierphysiol.Tierernähr.Futtermittel 27, 49 (1970)

Jones A.D.,Hitchcock C.H.S., Jones G.H.: Analyst. 106, 968 (1981)

Scheuermann S.E., Eckstein B.: Landwirtsch.Forsch. 39, 118 (1986)

Friedman M., Noma A.: Text. Res. J. 40, 1073 (1970)

Vyhláška MZe ČR č. 222/1996 Sb., příloha 9, čl. 2.4 (1996)

Die chemische Untersuchung von Futtermitteln, Methoden Band III, Methode 4.11.2,  VDLUFA-Verlag  Darmstadt, 2.Erg. 1988

STD - směrodatná odchylka, výsledky jsou uvedeny v g/kg